イグナイター・テスター解説書

3月25日　Version1.00

（１）アプリケーションについて
このアプリケーションは、MSYS2、Mingw64によって開発されているWindowsアプリケーションで、Windows7、Windows10の６４ビット環境で動作するように作られています。
Windows系の一般的なアプリケーションと異なり、コンピューターにインストールを行う操作が必要無いように作られています。
起動に必要なのは、「ignitor_app.exe」（本体）と、関連するDLLです。
※DLLは複数あり、アプリケーションと共に提供されます、必ず、アプリケーションと同じフォルダーに置いておく必要があります。
※アプリケーションをバージョンアップする際には、本体を差し替える事で行えます。
※レジストリを使っていない為、アンインストールの必要がありません。
※通常、ドライブの直下にあるフォルダー等で、システムの書き込み保護が無い場所で動作させる事が出来ます。（ディスクトップに直接置いて動作させないで下さい）

（２）アプリケーションの起動
・テスターの電源、菊水電源をONにします。
・５～７秒程度待ってから、イグナイターアイコンをダブりクリックして、アプリケーションを起動します。
※テスター電源をONにしてから、コントローラーのネットワーク機能が有効になるまで、５～７秒程度かかる為、必ず、アプリケーションの起動には遅延が必要です。

（３）アプリケーションの終了
・イグナイターウィンドウのクローズボタン（右上の×ボタン）を押します。
・テスターの電源、菊水の電源をOFFにします。
※アプリケーションを終了すると、全モジュールのリレーをオフラインにするようになっています、緊急時、アプリケーションを閉じる事で、テスターのリレーをオフラインにする事ができます。

（４）バージョンアップの方法
・新しいアプリケーションをインストールする際には、アプリケーションが起動していない事を確認して、「ignitor_app.exe」を上書き保存して下さい。
※通常、DLLファイルの更新は必要ありません。

（５）プリファレンスの消去
・アプリケーションには、アプリケーションの状態を記録するファイル（プリファレンスファイル、拡張子が「.pre」）として保存されています。
別のコンピュータでアプリケーションを動作させる場合は、このファイルを消去（設定などが初期状態になる）する必要があります。
※アプリケーションを初期状態に戻したい場合も、「ignitor_app.pre」を削除する事で行えます。

（６）アプリケーションの基本操作
・左横に基本操作に必要なボタンが配置されています。
・波形編集を行う場合、「波形編集」をチェックします。
・「情報」ボタンを押すと、アプリケーションのバージョン情報などが表示されます。
・アプリケーションを終了する場合は、右上のクローズボタン（×）を押して下さい。
・アプリケーションを終了すると、計測の途中でも全てのリレーがオフラインになります。

（７）コントローラーとの接続
・初期状態のアプリケーションで最初に行うのは、コントローラーの設定です。
・「コントローラー設定」ボタンを押す事で、設定ダイアログが表示されます。

コマンドライン
シリアルポート
・コントローラーIP：には、必ず「１９２　１６８　０　２０」を指定して下さい。
・「接続」チェックボックスをチェックする事で、コントローラーと接続して、テスターをアプリケーションから制御する事が出来ます。
※この状態は、記録される為、次回起動では、自動で接続します。
・「コマンドライン」、「exec」ボタンは通常使用しません、コントローラーの試験用です。

（８）菊水電源との通信設定
・「シリアルポート」設定で、菊水電源とのシリアル通信ポートを設定します。
※通常、試験機のPCでは「COM1」に接続されています。
・アプリケーションが起動した際、又は、シリアルポートの設定を変更した場合、菊水電源との通信を行い、有効性を検査します。
※菊水電源との通信が確保されれば、菊水電源の情報がコントローラーダイアログの下部に表示されます。
※通信が確保されていない場合、以下のダイアログが表示されます。

（９）新規プロジェクト
・新規プロジェクトを始める場合、「新規プロジェクト」ボタンを押す事で、設定ダイアログが表示されます。
・プロジェクト名を入力します。
・プロジェクト全体のファイルを記録する作業フォルダは「フォルダ選択」で指定します。
※通常、プロジェクトの運営に必要なファイルは、「プロジェクト・フォルダ」以下に作成されます。
※プロジェクトフォルダをコピーする事でプロジェクト全体の複製が行えます。
・プロジェクトファイルは拡張子が「.ipr」となっています。

（１０）プロジェクト・ロード
・以前に作成して、セーブしたプロジェクトを読み込む場合に使用します。

（１１）プロジェクト編集
・「プロジェクト編集」ボタンを押す事で、プロジェクトの全体的な設定を行う事が出来ます。

・ＣＳＶ（１） ---> 全体試験結果のＣＳＶファイル名設定
・ＣＳＶ（２） ---> 単独試験結果のＣＳＶファイル名設定
・「試料」 ---> 検査試料のインデックス
※検査ターンが終了する度に＋１されます。
・「画像」 ---> 波形キャプチャー画像の保存形式
※JPEG、PNG、BMP 形式から選択できます。
・中央のリストボックスには、単独試験ファイル名がファイル名でソートされて表示されています。
※検査を開始した場合の検査順となります。
・「ログ名」、「波形保存」は将来の拡張用です。

（１２）プロジェクト・セーブ
・プロジェクトの設定は、「プロジェクト・セーブ」ボタンを押す事で、ファイル保存ダイアログが表示され、保存する事が出来ます。

（１３）単体試験編集
・試験項目を編集するには、「単体試験編集」ボタンを押します。
・単体試験では、
　　静的検査（容量、抵抗 測定）
　　静的検査（電圧、電流 測定）
　　動的検査（特性 検査）
　　熱抵抗測定
　　検査差分
　　高動的検査
以上の６つの検査から選択できます。
※アンンダースコアは開発中
・各検査の共通部分として、「検査記号」、「検査リトライ回数」、「検査遅延」、「
検査、最低値」、「検査、最大値」があり、各検査の単位に従った数値を入力します。
・各検査設定は、「ロード」、「セーブ」ボタンで、個別に読み出し、保存、が行えます。
・「Interlock」チェックボックスは、各モジュール間でスイッチの排他制御を安全に運用する為の機構です。（通常、常に「有効」にして下さい）
※シートを移動して、検査項目を変更すると、内部的には、各スイッチは自動でオフラインになりますが、GUIの表示は設定した状態が維持されています。
転送ボタン「＞」を押せば、各モジュールにスイッチの状態が転送されて有効になります。

（１４）静的検査（容量、抵抗 測定）
・容量、抵抗、合成容量を測定できます。

（１５）静的検査（電圧、電流 測定）
・定電圧、又は、定電流の設定を行います。
・電源の最大定格は、３２０V、６５０ｍAです。
・定電圧設定時、最大出力電流を設定する必要があります。
・定電流設定時、最大出力電圧を設定する必要があります。

（１６）動的検査（特性 検査）
・動的検査では、DC1、WGMで発生させた信号を使い、イグナイターを動作させ、WDMモジュールで波形をキャプチャーできます。
・キャプチャーした波形は、「波形編集」で観測することができ、波形の電圧、電流、経過時間を計測できます。
・CH1、CH3、CH4の標準ゲインは「２ｄB」です。
・CH2の設定ゲインは、他のチャネルと異なり、「－２２ｄB」が標準設定となります。
※「標準ゲイン」は波形の取得に最適なゲインで、通常切り替える必要はありません。
・より低い電圧、電流を正確に測定したい場合、ゲインを変更する事が出来ます。
・ゲインを上げた場合、小さい電圧、電流を正確に測定できますが、最大領域が制限されます。
・「４ｄB」の変化で二倍のゲイン変化となります。
・ゲインを変更しても、波形を取得するまで、実際の波形に反映されません。

（１７）熱抵抗測定
・熱抵抗測定では、DC2、DC1、WGM、WDMを連動させて、熱抵抗を測定します。
※内部的な設定は、自動で行います。

（１７）波形編集操作
・スムージング
波形取得
計測モード
計測チャネル指定１
計測チャネル指定２
スムージング
計測チャネル指定３
　波形を線形補完して、スムージングします。
・計測モード
　　SINGLE T　--->　トリガーから指定のチャネルのスロープまでの時間計測
　　MULTI T　 --->　指定チャネルのスロープから、指定チャネルスロープまでの時間計測
　　SINGLE V --->　指定チャネルのトリガーにおける電圧、又は電流
　　Max --->　トリガーから設定時間内のチャネルの電圧、電流、最小値
　　Min --->　トリガーから設定時間内のチャネルの電圧、電流、最大値
　　Average --->　トリガーから設定時間内のチャネルの電圧、電流、アベレージ
・計測チャネル指定１
　指定チャネル、立ち上がり、立下りを指定します。
・計測チャネル２
　MULTI Tモード時の計測チャネルターゲットを指定します。
　指定チャネル、立ち上がり、立下りを指定します。
・計測チャネル３
　Max、Min、Average、の場合の計測チャネルを指定します。
・波形取得
　各モジュールを操作して、波形取得を行います。